비정상 열선법을 이용한 열전도도의 측정장치의 구성

박성범, 김진수, 이흔

한국과학기술원 화학공학과

# Construction of the Experimental Apparatus for the measurement of Thermal Conductivity by Using the Transient Hot Wire Method

S.B. Park, J. S. Kim, and H. Lee3

Dept. of Chem. Eng., KAIST

서   론

열전도도는 열전달이 이루어지는 기기의 해석 및 유체의 근본거동에 관한 기초연구 등에 필수적으로 요구되어지는 물성값이다. 다른 물성값의 측정과는 다르게 정확한 열전도도 값의 측정에는 많은 어려움이 있어왔고 이는 문헌데이타 값들 사이에도 큰 차이를 보이는 문제점을 야기시켜왔다. 열전도도를 측정하는 방법은 크게 정상상태법과 비정상 열선법으로 구분될 수 있다. 최근들어 기체상태나 액체상태 유체의 열전도도 측정에는 두번째 방법인 비정상 열선법이 많이 사용되고 있다. 이 방법은 매우 가는 금속선에 전류를 흘려서 시간에 따른 금속선의 온도상승을 이용하여 열전도도를 측정하는 것으로 측정시간이 짧고 간결하며 정확도도 높은 것으로 알려져있다. 이러한 비정상열선법은  Pittman [1], Haarman [2], Mani [3] 등에 의해 초기에 시도되었으며 이론적인 면과 실험적인 주요보강은 Kestin [4] 등에 의해 이루어졌다.  본 연구에서는 비정상열선법을 이용하여  액상유기물의 열전도도를 측정할 수 있는 장치를 구성하고 검증실험을 수행하였다.

이   론

가늘고 길이가 무한대인 열선이 유체에 담겨져 있고 이 열선에 파워 q 가 공급될 경우 시간에 따라 열선이 겪는 온도변화는 아래와 같은 식으로 주어진다.

T(t)−TO=ΔT=q4πλln(4Ka2Ct)                                                                          (1)

여기서 T(t) 는 시간 t 에서 열선의 온도, T0 는 파워가 공급되기 전 유체의 온도, q는 단위열선 길이당 공급된 파워,  는 유체의 열전도도, K는 유체의 열확산계수, a 는 열선의 반지름, C 는 eγ,  는 오일러 상수이다. 따라서 열선의 온도변화와 ln t 는 선형관계를 유지하는 시간구간이 생겨나고 이때의 기울기와 공급된 파워를 알면 유체의 열전도도를 구할 수 있다.

실험장치

실험장치에 대한 개략도가  Fig. 1 에 도시되어 있다. 실험장치는 크게 백금선과 저항으로 이루어진 Wheatstone bridge 와 시간에 따른 전압변화를 측정하는 data acquisition 부분으로 나누어진다.Wheastone bridge 는 지름이 25 um 인 백금선과 10 K 표준저항 2개, 회로의 평형을 이루기 위한 가변저항으로 구성되어 있다. 백금선은 Omega 사 제품이 사용되었고 SUS 셀에 부착되어 열전도도를 측정하려는 유체와 직접 접촉하여진다. 백금선의 양단은 납땜하여 셀에 고정하였고 길이는 Cathetometer 를 이용하여 측정하였다. 표준저항은 요코가와사의 제품을 사용하였으며  0.01% 의 정확도를 가진다. 가변저항은 측정온도 범위 내에서 백금선의 저항값과 같은 값을 가질 수 있는 것을 사용하였다. 측정부는 A-B 사이의 전압 VAB 를 측정하기 위한 디지털 멀티메타(DMM1)와 금속선을 통해 흐르는 전류를 측정하기 위한 디지털 멀티메타(DMM2), 회로에 전류를 공급하기 위한 power supply, 디지털 멀티메타로의 트리거링을 위한 함수 발생기로 이루어져 있다. 멀티메타는 휴렛팩커드사의 HP34401A 를 사용하였으며 외부에서 트리거링을 하여 데이터를 받을 경우 50번/초 비율까지 속도를 향상시킬 수 있었다. 측정된 전압은 연속적으로 컴퓨터를 통해 저장이 되어 데이터처리에 사용되었다. 평형셀은 항온조에 담겨져 ±0.1K 의 정밀도로 유지되었다.

데이터분석

실험을 통해 얻어지는 데이터는 VAB, V0 이므로 이를 이용하여 시간에 따른 백금선의 저항변화와 공급된 열량을 구해내야 한다. 회로에 정전압이 공급되었을 때 이로 인해 발생되는 A-B 사이의 전위차는 아래와 같이 주어진다.

voltage across AB=VAB=RL−RV2(RL+RV)VO                                    (2)

따라서 금속선의 시간에 따른 저항값은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

RL=VO+2VABVO−2VABRV                                                                      (3)

즉, 실험에서 얻은 VAB, V0 를 이용하여 시간에 따른 금속선의 저항값을 얻을 수 있다. 이로부터 금속선의 온도변화를 알아내야 하는데 이는 금속선의 온도와 저항간의 관계를 다음과 같이 보정하여 얻을 수 있다.

RS=RO(1+α(T−273.15)+β(T−273.15)2)                                      (4)

따라서 시간에 따른 금속선의 온도변화는 다음과 같다.

ΔT=−α+α2−4β(1−RS(t)RO)2β                                          (5)

주어진 식들을 통하여 얻어진 온도 T를 ln t 에 대하여 도시하면 직선형태가 보이는 구간이 있고 이 구간의 시작과 끝을 각각 t1 과 t2 라고 하면 이때 기울기(m)를 알 수 있다. 금속선에서 발생되는 열유속은, 전원이 공급됨에 따라 금속선의 저항이 변화하게 되고 흐르는 전류도 변하므로 일정한 값을 가지지는 않게 된다. 따라서 측정기간 동안에 열유속의 평균값을 취하여 사용하게 되는데 계산은 다음의 식을 이용하였다.

q=0.5[I(t1)2R(t1)+I(t1)2R(t1)]                                           (6)

이때 t1 과 t2 는 앞서 언급되었듯이 측정대상 구간의 시작시간과 끝시간을 의미한다. 이 값을 금속선의 길이로 나누어주면 단위 길이당 열유속이 되며 따라서 유체의 열전도도는

λ=q4πm                                                                                       (7)

로 구하여질 수 있다. 측정과정에서 금속선의 온도가 변화하므로 측정온도는 아래와 같이 계산한 값을 사용하였다.

TEXP=TO+0.5[ΔT(t1)+ΔT(t2)]                                             (8)

실험결과

실험에 사용된 백금선의 온도에 따른 저항값이 Fig. 2 에 나타나있다.  저항과 온도와의 관계는 이차식으로 리그레션하였다. 저항값 보정을 위한 실험온도의 범위는 0 oC에서 60 oC로 열전도도 측정을 위한 저항값 역시 동일한 온도 범위에서만 측정하였다. 회로의 평형이 이루어진 후 백금선에 전압이 가해졌을 때 백금선 발열로 인해 발생되는 offset 전압 (VAB) 의 경향이 Fig. 3 에 나타나있다. VAB 및 V0 값과 식(3) 을 이용하여 시간에 따른 백금선의 저항변화를 게산한고 식(5)를 이용하여 시간에 따른 백금선의 온도변화를 도시하면 Fig. 4와 같다. Fig. 4 에 나타나 있듯이 T와 ln t 는 일정구간 안에서 선형성을 나타내게 되고 이때 기울기 값과 식(6) 을 이용하여 구한 q 를 이용하여 열전도도를 구하였다. Fig. 5 에는 선택된 구간 (t1, t2) 사이의 온도변화를 일차식으로 상관 지었을 경우에 직선에서 벗어나는 정도를 표시하였다.  Fig. 5 에 나타나듯이 모든 점들은  0.1% 오차 안에 포함되었다. 열전도도 측정의 표준물질로서 널리 사용되어지는 톨루엔과 메탄올에 대한 열전도도 측정결과를 Fig. 6에 나타내었다. 톨루엔과 메탄올의 열전도도는 온도에 따라 감소하는 경향을 보였고 문헌에 보고된 값과  1.0 % 의 오차로 일치함을 확인할 수 있었다. 이러한 비정상 열선법에 의한 열전도도 측정장치를 전해질용액에 대해 적용이 가능하도록 하기 위해서는 몇 가지 사항을 고려해야 하는데 가장 큰 문제는 측정대상유체가 전해질 용액일 경우 백금선을 통해 공급되는 전류가 전해질을 통해 손실됨으로써 백금선의 부분적 산화, 측정전압의 disturbance 가 발생되는 것이다.  이를 해결하기 위해서는 사용되는 백금선을 절연시키는 작업이 필요하게 된다.

결   론

비정상 열선법을 사용하여 액상 유기물의 열전도도를 측정하는 장치를 구성하고 검증하였다. 열전도도 측정의 검증물질로 널리 쓰이는 톨루엔과 메탄올에 대해서 열전도도값을 측정한 결과 문헌값과  1.0 % 오차이내로 일치함을 확인할 수 있었다. 제작된 장치를 전해질 용액과 같은 대상계에 적용하려 할 경우 백금선을 통한 전류의 손실을 방지해하기 위해서 고분자 코팅과 같은 열선의 처리가 필요하다.

참고문헌

- Pittman, J. F. T., 1968, Fluid thermal conductivity determination by the transient line source method, thesis, University of London, London.

- Haarman, J. W., 1969, thesis, Technische Hogeschool, Delft.

- Mani, N., 1971, Precise determination of the thermal conductivity of fluids using absolute transient hot-wire technique, thesis, University of Calgary, Calgary, Alberta, Canada.

- de Groot, J. J., Kestin, J., and Sookiazian, H., 1974, Instrument to measure the thermal conductivity of gases, Physica. Vol. 75. pp. 454-482.

- Charitidou, E., Dix, M., Assael, M. J., Nieto de Castro, C. A., and Wakeham, W. A., 1987, A computer-controlled intsrument for the measurement of the thermal conductivity of liquids, Int. J. Thermophys., Vol. 8,  pp..511-519.

- Vargaftik, N. B. and Touloukian, Y. S., 1975, Tables on the thermophysical properties of liquids and gases in normal and dissociated states, 2th edit., John Wiley & Sons, INC.

Fig. 1 Schematic Diagram of the

Experimental Apparatus

Fig. 2  Resistance of Platinum Wire with Respect to Temperature.

Fig. 3  Offset Voltage (VAB) with

Respect to Time.

Fig. 4 Temperature Rise of Platinum Wire with Respect  to Logarithmic Time.

Fig. 5  Deviation of Wire Temperature Rise from Linear Fitting.

Fig. 6 Thermal Conductivity of Toluene and methanol; Reference [5] (), [6] (), This work (, ).